# 附件六：《参选文件快递外包装和范本格式》

注：参选文件快递外包装格式(以下绿色字体部分，请各参选单位根据实际情况填写后, 修改为黑色字体打印)

参选项目名称：******

联系人姓名：******

联系人电话：******

联系人邮箱：******

备注：快递外包装袋无需盖章！

参选文件(4套，正本1套副本3套)，参选文件须按前述要求编制，包含不限于提供的以下表单及内容，范本格式如下

福建省福化古蕾化学有限公司

************项目

参选文件

参选人： （打印时请取消下划线）有限公司

2021 年    月    日

参选文件编写说明

（本页无须打印）

1、参选文件需A4纸打印或用不褪色墨水书写，由参选人的法定代表人或其授权的代理人按规定手签，不得用签名章代替。

2、参选文件的任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均由参选文件签字人在改动处签字或盖法人章。

3、参选文件应装订成册，不得采用活页夹，参选文件应编制目录，并且逐页标注连续页码。

4、以下文件中绿色字体部分，请各参选单位根据实际情况填写后，修改为黑色字体打印。目录页码请根据实际情况编写。

5、以下文件中红色字体部分，打印时请删除。

目  录

| 序号 | 参 选 文 件 内 容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 分册一 | 商务参选文件 |  |
| 1 | 参选报价单（总价） |  |
| 2 | 参选报价单（明细） |  |
| 分册二 | 技术参选文件 |  |
| 1 | 营业执照复印件 |  |
| 2 | 法定代表人授权书 |  |
| 3 | 法定代表人身份证复印件 |  |
| 4 | 授权代表身份证复印件 |  |
| 5 | 承诺函 |  |
| 6 | 企业概况 |  |
| 7 | 业绩的证明 |  |
| 8 | 其他（评分表中技术部分要求提供的相关资料） |  |
| … | 偏差说明（如有） |  |

参选报价单

福建省福化古蕾化学有限公司：

贵公司实验室小型仪器设备采购项目比选文件我公司已阅知并完全同意，承诺此次报价真实、有效。同时承诺，中选后认真履行义务，提供符合要求的产品及相应服务。现将本公司有关报价及说明如下：

实验室小型仪器设备采购项目含税总价（增值税专用发票）人民币（大写）_______元（￥____）。

注：1. 请注明中选后所开具的增值税专用发票税率  必填  %.

2. 以上报价含材料费、人工费、包装费、运费、税费等所有费用。

3. 上述总价包含了参选方提供本合同约定的产品及相应服务（如有）的全部价格，除非另有约定，比选人不再承担其他费用。

4.供货期：合同签订之日起60天内交货到比选人指定地点。

5.付款方式(必填)：货到现场验收合格且收到全额增值税专用发票后支付合同总价的90%，余下10%做为质保金（质保金支付时间：设备调试验收合格满一年且无违约扣款事项）。

参选人（盖章）：

参选联系人：

联系电话：

参选人邮箱：

年   月   日

报价明细单：

| 实验室小型仪器设备采购报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格/型号/技术要求 | 配件 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 参选品牌 \型号要求 | 备注 |
| 1 | 紫外分光光度计 | 1.波长范围：190-900（nm）（可扩展1400nm） | 工作电脑及软件 | 1 |  |  | 同等于岛津、哈希、PE或优于以上品牌 | 进口品牌 |
|  |  | 准确度：±0.3nm（至少200-760nm范围内） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 再现性：≤0.1nm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.分辨率：0.1nm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.光谱带宽：0.5/1/2/5（nm）可调最佳 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.杂散光：‹0.005%T |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.测光方式：双光束 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.光度漂移：0.001Abs以内 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.样品池适配（10mm, 20mm, 50mm）比色皿 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PH计 | 1.可读数据：pH值、mV值、温度值 | 电极2根、缓冲试剂若干 | 1 |  |  | 同等于奥立龙、梅特勒、哈希或优于以上品牌 |  |
|  |  | 2.电极温度： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 量程：0.0～100.0℃ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分辨率：0.1℃ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 准确度：±0.3℃ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.电极测量要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 量程：0～14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分辨率：0.1/0.01/0.001可选 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 精度：0.01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.操作温度： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 ～ +45 °C |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.操作湿度： 0-80% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.防止堵塞设计，适用于容易堵塞电极的样品 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | PH计 | 1.可读数据：pH值、mV值、温度值 | 电极2根、缓冲试剂若干 | 1 |  |  | 同等于奥立龙、梅特勒、哈希或优于以上品牌 |  |
|  |  | 2.电极温度： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 量程：-10.0～110.0℃ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分辨率：0.1℃ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 准确度：±0.3℃ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.电极测量要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 量程：0～14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分辨率：0.1/0.01/0.001可选 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 精度：0.01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.操作温度： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 ～ +45 °C |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.响应平衡速度快，小于20秒 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.电极基于独特的I2/I-参比系统，参比稳定，漂移量最小的pH电极 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.操作湿度： 0-80% |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电导率仪 | 1.量程：0.01 μS/cm ～ 2000.0 mS/cm | 标准液 | 2 |  |  | 同等于奥立龙、梅特勒、哈希或优于以上品牌 |  |
|  |  | 2.分辨率：0.01 μS/cm（最大0.05μS/cm） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.温度：-5到105℃ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.校正：自动识别3种标准溶液，最多5点校正 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.参比温度：15、20或25℃ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.工作环境： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 相对湿度：5到85％ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 温度范围：5到45℃ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.2000组数据储存能力，符合GLP记录规范，并且能够记录最少最近的10组校正数据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.配置：电导率台式主机，电极支架，电源适配器，纯水电导率电极（带流通池，K=0.1），纯水电导率标准液100μS（5*60mL） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | COD消解器 | 1.15个消解孔，消解孔直径： 16mm x 25 | 标样 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.消解温度、时间可选择（ 100 ℃，120 ℃，150 ℃，160 ℃，165℃可选；温度稳定性±1℃；0~480min） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.有过温度保护功能 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | COD消解液 | 中量程0-1500 |  | 1000+1000 |  |  |  | 建议奥利龙试剂 |
|  |  | 低量程0-150 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 溶解氧测定仪 | 1.工作温度：（0～60）℃ |  | 1 |  |  |  | ppb与ppm可换挡 |
|  |  | 分辨度：0.1℃ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自动温度补偿范围：（0～60）℃，25℃为基准 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.溶解氧 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 量程: 0µg/L-20.00mg/L（ppb级） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最低检测下限：0.1µg/L |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 精度：0.1µg/L |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.重复性：±1%FS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 稳定性：±1%FS |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 便携式 CO、CO2气体分析仪 | 1.内置泵吸式 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.测量范围：0~50.0×10-6CO，0~0.500%CO2或0~200.0×10-6CO，0~1.000%CO2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.分 辨 率：0.1×10-6 CO；0.001% CO2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.重 复 性：≤1% 满刻度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.零点漂移：≤±2% 满刻度/h |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.跨度漂移：≤±2% 满刻度/3h |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.线性偏差：≤±2% 满刻度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.温度附加误差：（在10℃～45℃）≤±2% 满刻度/10℃ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.一氧化碳干扰：1250mg/m3CO≤±0.3% 满刻度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.预热时间：≤30min |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.响应时间：CO：t0～t90≤45S；CO2：t0～t90≤15S |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.流量范围：（0.5-1.2）L/min |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 便携式VOC分析仪 | 1.环境温度：-20℃～ 50℃ | 标定试剂 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.检测精度：10-2000ppm异丁烯标定点的±3% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.分辨率 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （1ppb ～10000ppm） 1ppb |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （0.01ppm ～5000ppm） 10ppb |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （0.1ppm ～2000ppm） 10ppb |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 马弗炉 | 1.最大持续工作温度（℃）：1200 |  | 1 |  |  | 同等于纳博热、东京理化、科尔帕默或优于以上品牌 |  |
|  |  | 2.内部尺寸：高x宽x深（mm）约为230 x 340 x 170 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.容积(L)：15L |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用根据TRGS 905标准分类为不致癌的一类或二类纤维材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 控制器包含5个程序，每个程序包含4个程序段，有自我优化功能 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 烘箱 | 1.温度范围：室温+10～200℃ |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.温度分辨率：0.1℃ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.温度波动：±0.5℃ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.温度均匀性：±2.0℃（在100℃测定） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.内胆容积：≥115L |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.升降温速率：升温速率≥10℃/min，温冲≤0.5℃；降温速率≥2.5℃/min |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.换气率：3-5次/h |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.隔板数量：2块 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.定时范围：0-5999min |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.环境温度：+5～40℃ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.电源电压：AC220V/50HZ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 电热铝块加热器 | 1.温控范围：室温-300℃(特别说明：温度指恒温块温度，消解的样液温度和消化液的沸点) |  | 1 |  |  |  | 主要用途为： |
|  |  | 2.温度稳定性：≤1℃。 |  |  |  |  |  | 1.邻苯二甲酸酐熔融色度、热温度色度的测定。 |
|  |  | 3.消化孔数：6孔 |  |  |  |  |  | 2.增塑剂类产品热处理后色泽的测定。 |
|  |  | 4.温控方法：微电脑PID控制，LED显示，清晰直观。 |  |  |  |  |  | 3.顺丁烯二酸酐熔融色度的测定。 |
|  |  | 定时范围：1-9999分钟 |  |  |  |  |  | 4.邻苯二甲酸酐、顺丁烯二酸酐、苯酚等产品结晶点的测定等。 |
| 13 | 加热磁力搅拌器 | 1.温度：工作盘控温范围 [℃]：室温-500 | 转子 | 1 |  |  | 同等于ika、海道夫、东京理化或优于以上品牌 |  |
|  |  | 工作盘控温精度 [℃]： ±1(<100°C)，±1%(>100℃) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 温度显示分辨率 [℃]： ±0.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外置温度传感器PT1000控温精确度 [°C] ：±0.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 余热警告功能： 50°C余热提醒 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.搅拌：最大搅拌量（H2O）[L]： 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 搅拌子最大尺寸(LxØ) [mm]： 80x10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 转速范围[rpm] ：100-1500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 转速显示分辨率[rpm]： ±1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作盘材质：玻璃陶瓷 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作盘尺寸[mm]：不小于180x180 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 电阻丝电炉 | 温度可调 |  | 5 |  |  |  |  |
| 15 | 超声波清洗器 | 1.内槽尺寸：500*300*200mm | 配滤网 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.容量：27L |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.水位保护：有 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.温度设定范围：室温-80℃ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.工作时间可调：1-480min |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 水浴锅 | 1.孔数：双列四孔 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.控温范围：RT+5～99℃ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.恒温波动度：±0.5℃ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.定时范围：0～999min |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 数字滴定器 | 1.计量管单元容积： 50 ml以内任选。 |  | 1 |  |  | 同等于瑞士万通、梅特勒、科尔帕默或优于以上品牌 |  |
|  |  | 2.配合20ml滴定管加液分辨率为1uL。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.搅拌器：内置磁力搅拌 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.可直接生成PDF报告，防止人为篡改；生成的TXT或PDF格式报告，均可存于U盘或上传LIMS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.采用开放式滴定，无需特定滴定杯，可选用多种规格（2ml~1000ml）和形状的液体容器作为滴定杯。 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 移液器 | 量程：0-1mL，带容量锁定系统，确保调节容量和移液的安全 | 支架、吸头 | 2 |  |  | 同等于吉尔森、瑞宁、艾本德或优于以上品牌 |  |
| 19 | 移液器 | 量程：0-5mL，带容量锁定系统，确保调节容量和移液的安全 | 支架、吸头 | 2 |  |  | 同等于吉尔森、瑞宁、艾本德或优于以上品牌 |  |
| 20 | 玻璃仪器烘干器 | 温度设定范围：40-120℃ |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 风管多规格 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 试剂冰箱 | 冷藏、冷冻（家用冰箱即可，容量200L左右） |  | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 售后 | 安装、调试、质保、培训等 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 其他仪器打包、搬运、调试 | 分光光度计2台、微量水测定仪1台、电子天平3台、微量氧测定仪1台、VOC测定仪1台、露点仪1台、余氯测定仪1台、浊度测定仪1台、水浴锅1台、抽滤泵1台、玻璃器皿若干 |  |  |  |  |  | 运输距离约300公里 |
| 合计含税金额（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：对有品牌要求的设备，报价时须注明报价对应的设备品牌！

营业执照复印件

法定代表人授权委托书

致：福建省福化古蕾化学有限公司

本授权书声明:注册于注册地址的公司名称的在下方签字（或签章）的法人代表姓名代表本公司授权被授权代表人姓名、职务为本公司的合法代理人，就参与项目  项目公开自主比选，以本公司名义参与报价、合同执行并处理与之有关的其他事务，相关责任及后果由本公司承担。

本授权书于2021年  月   日生效，本授权书有效期至此次报价，以及合同履行完毕时止。

参选人（盖章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

被授权代表人（签字）：        性别：    年龄：    职务：

身份证号码：

联系方式：

法定代表人身份证复印件

被授权代表人身份证复印件

承诺函

致：福建省福化古蕾化学有限公司

我方对福建省福化古蕾化学有限公司*********项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分规则。

3、我方承诺：我方为参选所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省福化古蕾化学有限公司签订**********项目采购合同，并在要求的时间内提供所购商品及服务等。

特此承诺！

参选人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

地  址：

联系人：

电  话：

年    月  日

企业概况

（如内容超过一页，可附页）

业绩证明

（如内容超过一页，可附页）

其 他

（参选人认为须要提交的其他资料，如内容超过一页，可附页）