## FT-9501_FCS
Micro Motion 计算结果
日期: | [5 empty] | 2026-07-30 03:01
公司:
项目名称: | [5 empty] | 26OKT/Y Phthalic Anhydride
应用:
传感器型号: | [5 empty] | F300S425ECAPMZ1ZZ
传感器位号:
变送器型号: | [5 empty] | 1700I15ABPMZZZ
变送器位号:
接液材质: | [5 empty] | 316不锈钢
流体名称: | [5 empty] | OX
流体状态: | [5 empty] | 液体
质量流量在操作流量下的精度（% 流量): | [5 empty] | 0.1
在所有流量条件下的密度精度: | [5 empty] | 1 | kg/m3
在操作流量下的压降: | [5 empty] | 11.1843 | kPa
在操作情况下传感器最小压力: | [6 empty] | kPa-g
操作流量下的流速: | [5 empty] | 4.9657 | m/sec
[5 empty] | 最小 |  | 工作* | 最大 |  | 设计 | 单位
流量: | [6 empty] | 40000 | 60000 |  | 70000 | kg/hr
压力: | [6 empty] | 960 |  |  |  | kPa-g
流体温度: | [6 empty] | 25 |  |  |  | C
环境温度: | [6 empty] | 25 |  |  |  | C
密度: | [6 empty] | 880 |  |  |  | kg/m3
粘度: | [6 empty] | 1 |  |  |  | cP
| 基准参考温度: |  |  | F | [5 empty] | 密度
只为气体 | 基准参考压力: |  |  | psia
| 基准参考密度: |  |  | kg/m3
过程连接: | [5 empty] | 4-inch CL150 ASME B16.5 F316/F316L Weld neck flange Raised
face
接口压力等级: | [5 empty] | 1896.0582 | kPa-g
在此温度下: | [5 empty] | 25 | C
流量 | kg/hr |  | 质量流量精度 +/- % 的流量 | 流量 |  | 压降* | kPa |  | 流速* | m/sec | 雷诺数
60000 |  | 0.1 |  |  | 23.1845 |  |  |  | 7.4485 |  | 263718.1246
54544 |  | 0.1 |  |  | 19.5441 |  |  |  | 6.7712 |  | 239737.3565
49088 |  | 0.1 |  |  | 16.1757 |  |  |  | 6.0939 |  | 215756.5884
43632 |  | 0.1 |  |  | 13.0846 |  |  |  | 5.4165 |  | 191775.8202
40000 |  | 0.1 |  |  | 11.1843 |  |  |  | 4.9657 |  | 175812.0831
32720 |  | 0.1 |  |  | 7.7674 |  |  |  | 4.0619 |  | 143814.284
27264 |  | 0.1 |  |  | 5.5648 |  |  |  | 3.3846 |  | 119833.5158
21808 |  | 0.1 |  |  | 3.688 |  |  |  | 2.7073 |  | 95852.7477
16352 |  | 0.1 |  |  | 2.1595 |  |  |  | 2.03 |  | 71871.9796
10896 |  | 0.12489 |  |  | 1.0079 |  |  |  | 1.3526 |  | 47891.2114
5440 |  | 0.25014 |  |  | 0.27032 |  |  |  | 0.67533 |  | 23910.4433
*所有的压降和流速计算结果，是基于输入的操作数据(流量除外)。Estimated pressure drop values represent ANSI B16.5 CL150 flanges in matching nominal line size. Actual pressure drop may vary depending on actual operating conditions and selected process connection.
备注:
此表由 : |  |  |  |  | 项目编号: |  |  | 001-20201104-020181
Instrument Toolkit |  | Version: 3.0 (Build219B) |  |  | 应用: |  |  | FT-9501